2024.03.04

1. 在SDD远大于视野的条件下，重建近似可以看作parallel beam，旋转方向弄反的话伪影比较小，不容易看出来。注意旋转方向

2. 目前的mgfbp程序使用pmatrix重建，是假设探测器像素长度和高度一样，不一样会出问题。在处理罗老师小动物数据的时候发生问题。

2024.03.05

对mandoct taichi加入了DetectorElementVerticalGaussFilterSize，DetectorElementVerticalReconRange，InputFileForm，PMatrixFile等选项。

2024.03.06

增加了通过命令行调用mandoct-taichi的功能。实现过程中会出现找不到module的问题和版本不对应，解决方法就是重装，包括numpy，scipy，matplotlib，pillow，还有就是把anaconda加入系统路径。

2024.03.07

实现了通过matlab调用mandoct-taichi的函数，可以和之前一样使用matlab重建图像。

ToDo带旋转角度的pmatrix重建

2024.03.27

发现对于离散fft，空间域做梯度和频率域做频率乘法的结果不一样，尽管在理论上二者应该是相等的。

2024.04.17

Mgfbp存在curved detector重建亮度值暗10 HU的问题，目前还没有解决。发现经过cos weighting之后的图是一样的，但是经过卷积之后就不一样了。而且对于hamming filter，只有curved detector不一样部分的卷积核会产生影响，怀疑是不是taichi sin精度计算问题。

2024.04.19

目前螺旋重建代码存在z方向直线不直的问题，初步判断是view方向插值造成的，可能的解决方法是对于view idx为小数的情况，对于floor（view idx）和floor（view idx）要分别采样得到两个正弦图。对于两张正弦图进行重建，重建的旋转角度用各自的旋转角，然后再加权。不能直接加权相加再重建。

2025.11.17

华视智能重建任务需要几个新功能：

- 需要有斜着重建的功能

- 需要能够加入探测器平面内的旋转

- 需要能够将z方向拆分成多个部分重建后拼接

2025.11.22

Mgfbp_v2和mgbfp做了修改。把mgfbp的分配正弦图buffer单独定义了一个函数，这个函数在mgfbp_v2里面被重新定义；之前每次初始化mgfbp的参数的时候，就会直接分配很大的正弦图buffer，导致显存爆炸。现在由于InitializeSinogramBuffer是重新定义的，在mgfbp_v2运行过程中，只会分配一个角度的sinogram buffer。这样原则上只要电脑内存够大，显存就没问题。